+GF+ SIGNET 8750 ProcessPro™ pH/ORP变送器

描述

+GF+ SIGNET 8750 pH/ORP变送器应用广泛并且便于安装和

使用。自动检测和识别+GF+ SIGNET pH和ORP电极。多种

安装形式适用于各种实际使用。在pH或ORP电极校正时，

菜单“Easy-cal”可以自动识别错误。直观的软件和四个按钮

设置可以很方便的访问重要的信息，例如：pH或ORP值、

mV输入值、温度、校正、继电器设置菜单等。

技术特点

| 安装型式 | 型号 | 电源 | 传感器输入 | 4-20mA输出 | 集电极开路/继电器 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 现场安装 | 3-8750-1 | 2 | 1 | 1 | 1路集电极开路高、低、脉冲、频率或关闭 |
|  | 3-8750-2 | 4 | 1 | 1 | 2路继电器高、低、脉冲或关闭 |
|  | 3-8750-3 | 4 | 1 | 2路，pH、温度或ORP | 2路集电极开路高、低、脉冲、频率或关闭 |
| 盘装 | 3-8750-1P | 2 | 1 | 1 | 1路集电极开路高、低、脉冲、频率或关闭 |
|  | 3-8750-2P | 4 | 1 | 1 | 2路继电器高、低、脉冲或关闭 |
|  | 3-8750-3P | 4 | 1 | 2路，pH、温度或ORP | 2路集电极开路高、低、脉冲、频率或关闭 |

尺寸

盘装                                        现场安装

安装

变送器可以盘装或现场安装。选择通用安装组件(3-8050)将变送器安装在传感器附近的位置上。

1 盘装                                    2 通用安装

所有盘装变送器(3-8750-XP)包括一个支架和垫圈，满足NEMA 4X防水等级。盘装变送器需要标准的1/4 DIN盘面开孔。

通用安装组件(3-8050) 可以单独定货，它包括一个导线基座，锁定环和将变送器安装在管道、墙壁上或其他固定设备表面上的适配器。

背后端子视图

技术参数

普通指标

适用电极：+GF+ SIGNET 3-27XX pH/ORP前置放大器和电极

精度：±0.03 pH，±2mV ORP

密封：

·等级：前面板NEMA 4X/IP65

·外壳：PBT

·屏幕：合成聚酯

·盘装垫圈：氯丁橡胶

·按键：4个硅胶按键

·重量：约325克

显示：

·2×16数字LCD

·对比度：5个等级，可选择

环境

运行温度：-10ºC-70ºC (14-158ºF)

保存温度：-15ºC-80ºC (5-176ºF)

相对湿度：0-95%，无露点

标准和认证

·CSA，CE，UL

·ISO9001认证

电气

电源：

·12-24VDC±10%，可调整，(-1)最大21mA，(-2)最大220mA，(-3)最大60mA

传感器输入范围：

·pH：0.00-14.00pH

·温度3K Balco，-25-120ºC(-13-248ºF)

·ORP：-1000-2000mV，隔离，(10K( I.D.电阻T+，T-)

电流输出：

·4-20mA，隔离，可调整且可反向

·最大回路阻抗：50(@12V，325(@18V，600(@24V

·刷新速度：0.5s

·精度：±0.03mA@25ºC，24V

继电器输出：

·机械SPDT接点：高、低、脉冲、关闭

·最大额定电压：5A@30VDC,5A@250VAC阻性负载

·滞后量：可调整

·最大400脉冲/分钟

集电极开路输出：高、低、脉冲、关闭

·集电极开路，光电隔离，50mA最大下拉电流，30VDC最大上拉电压

·最大400脉冲/分钟

订货资料

型号				编码					描述

3-8750-1			159 000 053			pH/ORP变送器，现场安装

3-8750-1P			159 000 054			pH/ORP变送器，盘装

3-8750-2			159 000 055			pH/ORP变送器，现场安装，继电器输出

3-8750-2P			159 000 056			pH/ORP变送器，盘装，继电器输出

3-8750-3			159 000 057			pH/ORP变送器，现场安装，单路输入/双路输出

3-8750-3P			159 000 058			pH/ORP变送器，盘装，单路输入/双路输出

附件

型号				编码					描述

3-8050				159 000 184			通用安装组件

3-8050.395			159 000 186			变送器NEMA 4X密封盖

3-8050.396			159 000 617			RC滤波器组件(用于继电器输出)

3-0000.596			159 000 641			牢固的墙装支架

3-8050.392			159 000 640			200型新式适配器

3-0700.390			159 000 403			pH缓冲溶液

工程规格书：

·变送器应该符合CE、CSA&UL标准。

·变送器应该按照ISO 9001认证的工艺流程制造。

·变送器应该满足现场安装或盘装。

·变送器应该显示pH、mV和温度。

·显示单位应该任意选择。

·变送器应该是符合 NEMA 4X 和 IP65标准的。

·运行电压应该是12~24VDC。

·变送器应该具有集电极开路4~20mA输出；双继电器5~30VDC或4~20mA输出；或双集电极开路双4~20mA输出。

·变送器应该有模拟功能。

·校正时变送器应该保持输出值。

·变送器应该是+GF+ SIGNET 8750型 pH/ORP变送器。

# Text boxes

特点：

•自动温度补偿(pH)

•单位°C或°F

•保持和模拟功能

•整体或远距离安装

•可选择继电器

•输出范围可调整

•温度和pH信号双路输出

•2×16字符点阵液晶显示

•化学防腐外壳和自复原视窗

•大尺寸按钮

•清晰的端子标签

应用：

•中和系统

•重金属回收

•电镀工艺控制

•气体洗涤器控制

•游泳池和温泉控制

•环境研究

•水处理

•水质监测

•污水处理

•消毒工艺

3-8750(现场)

3-8750(盘装)

3-8050组件

pH/ORP变送器

3-8750-XP包括支架和垫圈

3-8750-X变送器

3.端子8750-3

3.端子8750-2

3.端子8750-1

pH/ORP传感器和前置放大器

pH/ORP变送器

3-8750-X

通用适配器

3-8050包括

锁定环

导线基座

通用适配器

(固定于管道，墙壁)

pH/ORP传感器和前置放大器